การประชุมวิชาการห้องผ่าตัด

การสาธิตการใช้เครื่องจี้และปิดหลอดเลือด Ligasure

วันที่ 23 มีนาคม 2550

การเปิดเครื่อง  LIGASURE

1.  เสียบสายปลั๊กไฟฟ้าของเครื่องจี้   LIGASURE

2.  กดปุ่มเปิดเครื่อง (ตำแหน่ง  เปิด/ปิด) รอจนไฟสีส้มติด แล้วกดปุ่มพลังงานสีเขียวให้มีขีดเขียว

จำนวน  3  ขีด  (ไฟสีเขียว  3  ขีดนั้นเป็นไฟที่ตั้งค่าไว้ที่เหมาะสมในการทำผ่าตัด)

- รับสายจี้  LIGASURE  ที่พยาบาลส่งเครื่องมือประกอบตัว  electrode เข้าด้ามจี้ เสียบเข้ากับตัวของเครื่องจี้  โดยให้ด้ามจับสายจี้ด้านที่ตำแหน่งจุดสีดำ  2  จุด  หงายขึ้นด้านบนให้ปุ่มไฟสีเขียวติด  หากปุ่มนั้นมีลักษณะสีแดงแปลว่าเครื่องจี้นั้นยังไม่มีความพร้อมในการทำงานให้หาสาเหตุ  เช่น   เกิดจากการเสียบปลั๊กไม่สนิท ,   electrode  กับ  hand  piece  ไม่สนิท ,  หรือวงจรไม่ครบ

- หากเสียบสายด้ามจี้ LIGASURE  ผิด  โดยคว่ำด้านที่มีจุด  2 จุด  เครื่องจี้จะไม่ทำงาน  และปุ่มไฟจะปรากฏสีแดง

การเริ่มทำงานของสายจี้ LIGASURE

- เลือกขนาดของ electrode  กับ  hand  piece  ให้เหมาะสมกับการผ่าตัดนั้น ๆ

- เมื่อประกอบ electrode  กับ  hand  piece  เรียบร้อยแล้วให้ทดสอบโดยการหนีบผ้าก๊อซ  พร้อมเหยียบ  foot   switch  จนเกิดเสียงดัง  1  ครั้ง   หากปุ่มนั้นมีลักษณะสีแดงแปลว่าเครื่องจี้นั้นยังไม่มีความพร้อมในการทำงานให้หาสาเหตุ  เช่น   เกิดจากการเสียบปลั๊กไม่สนิท ,   electrode  กับ  hand  piece  ไม่สนิท

- ในขณะทำผ่าตัดให้ใช้  ก๊อซเช็ดบริเวณ electrode  กับ  hand  piece  บ่อย ๆ  เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิในการจี้ห้ามหลอดเลือด

- การใช้งานแต่ครั้งจะเครื่องจะมีเสียงดังต่อเนื่องกันประมาณ  10  วินาที  และเมื่อสิ้นสุดการทำงานจะมีสัญญาเสียงสั้นดัง  1  ครั้ง

- Foot   Switch   LIGASURE   จะใช้สีม่วง

- Foot   Switch  Bipolar    จะใช้สีฟ้ากับสีเทา

7.   กรณีใช้  electrode  precise   ให้ลดค่าพลังงานเหลือ  2   bar

8.   ขณะใช้จี้ห้ามเลือด  Hand  piece    จะไม่ทำลายเนื้อเยื่อบริเวณข้างเคียงหากถูกบริเวณรอบเนื้อเยื่อ

9.   ความหนาของจี้หลอดเลือด มีความหนา  7   มิลลิเมตร

การปิดเครื่อง  LIGASURE

1.   ให้ลดค่าพลังงานก่อนปิดเครื่องทุกครั้ง

- สามารถปิดเครื่องได้ทันทีเมื่อสิ้นสุดการใช้งานโดยไม่ต้องดึงสายจี้ออก

การทำความสะอาด

- ทำความสะอาดโดยใช้แปรงสีฟันแปรงด้วยความนุ่มนวล

- ห้ามใช้สก๊อตไบร์ท  ทำความสะอาด

- ขณะทำผ่าตัดสามารถใช้ก๊อสชุบน้ำเช็ดทำความสะอาด จะทำให้เลือดหรือเนื้อเยื่อ ติดจี้ LIGASURE  ลดน้อยลงง่ายต่อการทำความสะอาดหลังผ่าตัด

- ห้ามสายปลั๊กเปียกน้ำ

การทำให้ปราศจากเชื้อและการดูแลรักษาเครื่องมือ

- ทำให้ปราศจากเชื้อโดยการอบพลาสมา

- แช่น้ำยา  CIDEX

- electrode  กับ  hand  piece   สามารถประกอบเข้าคู่พร้อมใช้งานก่อนส่งทำให้ปราศจากเชื้อได้

การดูแลรักษาเครื่องมือ

1.   ด้าม  hand  piece   ห้ามตกหล่นกระแทกพื้น

2.   การประกอบ  electrode  กับ  hand  piece  อย่าฝืน  ต้องให้ตรงรูปตามลักษณะ  เพื่อป้องกันผิดรูปของปลาย electrode ซึ่งจะทำให้เกิดการขาดของสายทองแดงที่เป็นตัวนำของกระแสไฟฟ้า และการหลุดชำรุดของปุ่มของปลาย electrode (ตุ่มเล็ก ๆ สีขาว) :  ซึ่งจะทำให้ต้องเปลี่ยน electrode  อันใหม่

3.  บริษัทจะมีการ  Calibrate  เครื่อง  LIGASURE  ปีละ  1  ครั้ง โดยผู้เชียวชาญที่ได้ผ่านการอบรมจากต่างประเทศ    อะไหล่มีในประเทศไทย

4.  กรณีหากต้องมีการนำเครื่องไปซ่อมที่บริษัท จะมีเครื่องให้ใช้ทดแทนชั่วคราวจนกว่าจะดำเนินการซ่อมได้ดังเดิม

5.  ด้าม  Hand  piece   รับประกันการใช้งาน  ยกเว้นกรณีชำรุดจากการตกหล่น